## Folha1
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | SUGESTÃO DE CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R$) | VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R$) | Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÂO) (abaixo de R$80.000,00) | Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item | Modo de Disputa da etapa de Lances | Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1 | Aspirador de bancada para sucção de resíduos, nível de ruído abaixo de 70 decibéis; potencia de 900W; filtro de carvão ativado e saco coletor; isolamento acústico. | 442608 | Unidade | 3 | 2686.89 | 8060.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
2 | Aspirador portátil: aspirador cirúrgico de saliva Aspirador. Voltagem: 127/220V. Capacidade do Frasco de Aspiração: 1.300 ML. Possui válvula Anti Transbordamento.Motor: 1/33 HP. Vazão (Fluxo Livre): 20L/minuto. Peso: aproximadamente 2,5 kg. Itens inclusos: 01 Unidade de aspiração; 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 Tampa do Recipiente; 01 Conjunto com 3 filtros de ar; 01 Extensão. | 459182 | Unidade | 1 | 547.62 | 547.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
3 | Audiômetro clínico de altas frequências: via Aérea, via Óssea e Logoaudiometria; 2 (dois) Canais Independentes; Entrada CD1, CD2, Arquivos de Som; Saída FF1 e FF2; Mascaramento NB, WN, SN e PN (Pediatric Noise); Faixa de frequência: 125Hz à 8.000Hz; Faixa de frequência: 8.000Hz à 20.000Hz (HDA200); -10dB a 120dBHL de Saída; Tom Warble, Pulsátil e Tom Puro; Memória Interna para 500 pacientes. Impressão Direta Via Impressora (USB); ABLB, Stenger, SISI, Fala Binaural Tom em Ruído (Langenbeck), MLD, MLB, MHA, Békésy, Decay, MF; (Multi-Frequência), HLS (Hearing Loss Simulator); Conexão com PC (USB – Software não Incluso); Compatível com o Noah; Fonte de Alimentação bivolt (110/220V). Acessórios Inclusos; Conjunto de Fones Audiométricos DD-45; Fone de alta frequência HDA-200; Vibrador Ósseo B-71; 2 (dois) botões de resposta do paciente APS3; Jogo de Canetas; Bloco de Audiometria; Cabo de Força; Manual de operação e utilização;Cabo de Conexão USB (2 m); Microfone de Retorno EM-400; Arco de Monitor MTH-600. | 297937 | Unidade | 1 | 54086.67 | 54086.67 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5%
4 | Equipamento para avaliação da oculomotricidade (teste do impulso encefálico): Interface do PC USB 2.0. Alimentação USB 5VDC ±0,25VDC. Câmera monocular, intercambiável entre o olho esquerdo e direito. Óculos de proteção Moldada, armação flexível com ajuste confortável, áreas de contato de silicone laváveis. Encaixa rostos pediátricos e adultos. Óculos de peso: 40g. Câmera: 32g.Peso combinado: 72g. Calibração Laser montado em óculos com calibração de 5 pontos. Taxa de amostragem 220 Hz. Giroscópio da Unidade de Medição Inercial (IMU) do sensor de rastreamento da cabeça com 6 graus de liberdade. Ganho Ganho instantâneo em 40, 60 e 80 ms – equivalente à bobina de busca escleral método. Gráfico de regressão de velocidade de análise de dados, gráfico de ganho. Modelo de Referência: EyeSee Cam – vHit | 424159 | Unidade | 1 | 73693 | 73693 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5%
5 | Bomba de aspiração de sangue autônoma, para cirurgia, com carrinho de transporte e vaso coletor em plastico. 220 V,Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP; Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Rotações: 1.750 rpm; Consumo: Baixo(aproximadamente 341w); Tensão de alimentação: Automática 127/220V; Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar por minuto(livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de vidro ; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco. | 459187 | Unidade | 1 | 3446.08 | 3446.08 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
6 | Câmara escura de revelação odontológica, preta, utilizada em revelações de radiografias periapicais, interproximais e oclusais (22x35mm ou 31x41mm). | 447176 | Unidade | 20 | 287.78 | 5755.6 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
7 | Capela Exaustão de gases, Dimensões minimas do item (L x P x A): 1500x690x1360mm, voltagem 220v, Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes, Porta em vidro, sem emendas e reforçado o que permite excelente visualização do interior, resistência aos solventes e fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto. Iluminação interna tipo fluorescente, exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída | 434476 | Unidade | 2 | 8113 | 16226 | SIM | NÃO | Aberto | 40.565
8 | Vibrador de gesso: Carenagem injetada em ABS resistente a impacto e chamas. Base inferior em alumínio com pintura eletrostática. Mesa removivel para limpeza. Vibração regulável com dimmer rotativo. Chave geral com lâmpada. Ventosas para aderência. Voltagem: 110V/220V com chave seletora. Dimensões maximas de : 150 X 170 X 120 | 419101 | Unidade | 3 | 357.33 | 1071.99 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
9 | Compressor de ar odontológico 40/420 isento de óleo com inversor de frequência - 40 pés 420 litros 220V monofasico. Deslocamento teórico (pcm): 40; Deslocamento teórico (l/m): 1.132; Potência do motor (hp): 10; Potência do motor (kW): 7,5; Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3; Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 120; Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5; Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 80; Unidade Compressora - Nº de Estágios: 2; Unidade Compressora - Nº de Pistões: 3-W; Volume do Reservatório de Ar (L): 417 aproximado | 413208 | Unidade | 5 | 33262.08 | 166310.4 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5%
10 | Contador Hematológico Semi-automatico de 20 a 23 Parâmetros com 03 diferenciais. Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de Hemoglobina. Especificações: Aspiração de 10 a 20 ul de amostra. Memória para 15.000 a 30.000 resultados incluindo histogramas. Velocidade: 35 amostras por hora. Calibrações: automática e manual. Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV. Display Touch Screen. Precisão: WBC < 0,5%, RBC < 0,5%, HGB < 0,5%, PLT < 2%. Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente. Temperatura de operação de 10°C~30°C. Umidade de operação 10% a 85%. Impressora térmica interna com opcional para impressora externa. Leitor de código de barras. Energia: 100~264V - 50~60Hz. Consumo: Apenas 3 reagentes (Lisante, Diluente e Lavagem). Leitor de código de barras. | 439797 | Unidade | 1 | 43224 | 43224 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5%
11 | Cortador de gesso utilizado para recortes e acabamento em modelos de gesso e polimento, com politriz acoplada. Possui disco de desgaste de 10 polegadas 3/16 x 5/8, utilizado com água. Dispositivo de precisão na angulagem para recortes e ortodontia com transferidor de ângulo. Peso liquido maximo de 16.5 kg. Voltagem: 110V/220V com chave seletora. Freqüência: 50/60 Hz. Rotações: 3.200 rpm. Potência: 1/2 cv. Consumo de ate 200 W. Dimensões maximas de : 400mm (comprimento) x 400mm (largura) x 380mm (altura). | 387199 | Unidade | 2 | 2768 | 5536 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
12 | Desfibrilador Externo Automático- portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda “R”. Comando de viva-voz em português. Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules ou fonte externa de 12V. Equipado com: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções. Dimensões aproximadas: 10,5 x 39,0 x 35,0, peso aproximado: 8,2 Kg. Deve possuir assistência técnica nacional. Incluso 1 par de pás adulto e 1 par de pás pediátricas | 402046 | Unidade | 1 | 9295.43 | 9295.43 | SIM | NÃO | Aberto | 46.4772
13 | Disco metalico indicado para corte de gesso tipo IV, fabricado em aço inox diamantado em dupla face, com 45 mm de diametro em madril montado para peca de mao | 479951 | Unidade | 10 | 97.42 | 974.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.1
14 | Delineador: dispositivo utilizado em planejamento protético de precisão do eixo de inserção e/ou grau de retenção para PPR; Análise de paralelismo entre pilares para PPF e/ou prótese conjugada. Dispositivo deve conter caixa com delineador e jogo de pontas delineadoras + mesa de delineamento. Dispositivo confeccionado em estrutura metálica, mesa porta-modelos com superfície de policarbonato; Dimensões maximas de: (CxLxH) 35x 25,0 x 22 cm; e peso aproximado: 2,5Kg. | 425425 | Unidade | 3 | 1051.72 | 3155.16 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
15 | Centrífuga de fundição elétrica: equipamento de fundição por acionamento elétrico sem mola. Acionamento feito por motor de alta impulsão. Porta basculante que aciona o braço de centrifugação apenas quando estiver totalmente fechada. Braço de centrifugação articulado com ajuste para balanceamento e preenchimento do anel. Velocidade de rotação, aceleração e tempo de fundição ajustáveis. Voltagem: 110 ou 220 volts por chave seletora. Consumo em marcha: 290 watts. Frequência de rede: 50/60 hz. Timer de 5 a 45 segundos: 15%. Rotação de 350 a 450 rpm.: 5%. Dimensões externas maximas (h x l x p): 54 x 46 x 57 cm. Peso maximo de ate: 33 kg. Acessórios obrigatorios: 4 anéis de aço carbono (1x , 3x , 6x , 9x) e 1 base para cadinhos. | 433654 | Unidade | 1 | 7639.77 | 7639.77 | SIM | NÃO | Aberto | 38.1989
16 | Central jateamento: Equipamento utilizado na limpeza e jateamento de peças fundidas para melhorar a limpeza e preparar a superficie para melhorar a aderência da cimentacao dentaria. Peso líquido maximo de: 6.5 Kg. Capacidade da câmara de trabalho: 11L; Pressão de uso: 80 a 100 libras / psi (0,55 a 0,69 Mpa) - (5.5 a 6.9 bar). Voltagem: 100 - 240 VAC - 50/60Hz - 12V/1A. LED: 12V/0,5A. Dimensões maximas de 500mm (comrprimento) x 400mm(altura) x 470mm(largura) | 468725 | Unidade | 1 | 2523.33 | 2523.33 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
17 | Eletroestimulador Neuromuscular Portátil: Alimentação: Bateria Alcalina 9Vdc / recarregável Ni-MH 9Vdc; Máxima Potência DC Consumida: 20VA; Timer: 1 min a 60 min ±10%; Modo T.E.N.S. Normal, VIF, VF, Acupuntura, Convencional, Breve-Intenso e BURST; Tipo de Corrente: Simétrica/Balanceada; Número de Canais de Saída: 2 (amplitudes independentes). Intensidade Máxima: 100mA ±20%; Impedância de Carga: 1000 Ohms ±10%;O aumento da impedância implica em diminuição da corrente; Frequência de Repetição dos Pulsos: Normal: 1Hz a 200 Hz ±10%,VIF: 1 Hz a 200 Hz ±10% AUT,VF: 1 Hz a 200 Hz ±10% AUT,Acupuntura: 1 Hz a 10 Hz ±10%,Convencional: 40 Hz a 150 Hz ±10%,Breve-Intenso: 100 Hz a 150 Hz ±10%,BURST: 50 Hz a 150 Hz ±10%. Duração do Pulso: Normal: 50 µseg a 600 µseg ±10%,VIF: 50 µseg a 600 µseg ±10% AUT,VF: 50 µseg a 600 µseg ±10%,Acupuntura: 180 µseg a 250 µseg 10%,Convencional: 50 µseg a 80 µseg ±10%,Breve-Intenso: 150 µseg a 250 µseg ±10%,BURST: 100 µseg a 200µseg ±10%. BURST: 8 Hz ±10%,Modo F.E.S. Sincronizado, Recíproco, Sincronizado,VIF e VF e Recíproco VIF e VF,Tipo de Corrente: Simétrica/Balanceada.Número de Canais de Saída: 2 (amplitudes independentes),Intensidade Máxima: 100mA ±20%,Impedância de Carga: 1000 Ohms ±10%,O aumento da impedância implica em diminuição da corrente.Frequência de Repetição dos Pulsos: 1 Hz a 200 Hz ±10%. Duração do Pulso: 50 µseg a 600 µseg ±10%, Tempo de RISE: 0seg a 10seg ± 10%, Tempo de ON: 0seg a 60seg ± 10%,Tempo de DECAY: 0seg a 10seg ± 10%, Tempo de OFF: 0seg a 60seg ± 10%, Peso do Equipamento sem Acessórios: 0,200 kg, Dimensões (LxAxP): 70x30x130 mm, Temperatura de operação: 10°C a 30°C, Pressão atmosférica de operação: 70 kPa a 106 kPa, Temperatura de Armazenamento e transporte: -20oC a 60oC." | 367042 | Unidade | 2 | 1250 | 2500 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
18 | Forno Fotopolimerizador Indicado para curar resinas de laboratório odontológicos. Especificações não inferiores a: sistema individual de troca de lâmpadas; lâmpadas dicroicas; plataforma giratória; espectro de luz: 300-500 nm; timer digital de 0 a 9:30 min; potência: 300 w; temperatura máxima de operação: 3000 C; frequência 50-60 Hz; dimensões: A 33 cm X L 23 cm X C 29 cm; voltagem: bivolt. | 473445 | Unidade | 1 | 4860.5 | 4860.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
19 | Fotopolimerizador LED Fotopolimerizador Odontológico com Radiômetro incluso. Modo RAMP: Durantes os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este "início suave" da polimerização minimiza o stress da união entre a restauração e o esmalte / dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Intervalo do comprimento de onda: 440 nm - 480 nm. Intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm. RAMP para intensidade total: 5 segundos. Intensidade da luz(potência): 1200 mW/cm2 (pico). Dimensões aproximadas: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Referência: Radii-cal | 473445 | Unidade | 27 | 2783.6 | 75157.2 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
20 | Impressora 3D auxiliar para impressão de placas, modelos, calcináveis, guias cirúrgicas, gengiva artificial, mock up, prototipagem para orientação cirúrgica e próteses provisórias. com especificacoes nao inferiores a: tecnologia LCD, fonte de Luz UV-LED 405nm, resolução xy 47 μm, resolução z 12 μm, velocidade de impressão 20mm/h, potência 40W, dimensões 220x200x400, garantia de 12 meses. | 478600 | Unidade | 1 | 4609.33 | 4609.33 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
21 | Impressora 3D para fins odontológicos de confecção de placas miorelaxantes, placas base, moldeiras individuais, modelos, guias cirúrgicas, calcináveis, gengiva artificial, mock up, prototipagem para orientação cirúrgica, próteses fixas provisórias e próteses totais incluindo gengiva e dentes. Especificações não inferiores a: Tecnologia: 4K MONO LCD, Resolução XY 35μm; Resolução Z 10μm; Luz: 405nm. ParaLED Matrix 3.0; Velocidade: 90mm/hr; Volume de impressão: 13,4 x 7,5 x 20 cm; Espessura de Camada: 0.01-0.30mm; Medidas: 25 x 25 x 33 cm; Conectividade: USB, ETHERNET; Consumo de Energia: 50W; Voltagem: Bivolt; Construção em alumínio com eixo Z Duplo; Acompanha software de fatiamento profissional, sistema aberto para aceitar tipos diferentes de resinas, Conexão via Ethernet e USB. | 478599 | Unidade | 1 | 7187.67 | 7187.67 | SIM | NÃO | Aberto | 35.9383
22 | Kit 50 laminas preparadas para o ensino médio e fundamental, com conteúdo de microbiologia, micologia, botânica, histologia. | 436798 | Kit | 4 | 824.66 | 3298.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
23 | Maca fixa reclinável cor estofado preta. Dimensões aproximadas: Largura 60cm, Altura 80cm, Comprimento 185cm. Divã para exames clínico adulto. Estrutura tubular em aço redondo. Leito estofado revestido em courvim. Espuma injetada densidade 23. Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Suporta até 120kg. Peso aproximado: 15kg | 463247 | Unidade | 2 | 1092.39 | 2184.78 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
24 | Macarico indicado para fundição e solda de ligas odontológicas de alta fusão para ligas de NiCr e CoCr, apropriado para uso com oxigênio e GLP, composto por cabo empunhador, extensão e tocha para fundição, extensão com bicos para solda e 3 bicos para solda | 50652 | Unidade | 1 | 1661.21 | 1661.21 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
25 | Macarico indicado para fundição e solda de ligas odontológicas de baixa fusao para ligas nobres e basicas de CuAl, AgSN, apropriado para uso com ar e GLP. O maçarico completo composto de corpo com um par de mangueiras adaptadas, dois bicos (pequeno e super) em um registro para reservatórios de gás. Corpo e peças móveis confeccionados em latão, cabo feito em baquelite | 50652 | Unidade | 1 | 941.33 | 941.33 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
26 | Microscópio biológico trinocular composto com sistema de captura de imagens com Câmera de 5.3MP. Detalhes técnicos do produto: Cabeçote trinocular, rotação 360°, inclinação 30° e distância interpupilar ajustável. Imagem simultânea nas oculares e tubo trinocular. Binóculo com ajuste de dioptria 50~75º. Par de Oculares PL10X-20mm com Nitidez nas periferias e correção efetiva de distorções do campo de leitura e ajuste de + ou – 5º. Revólver com capacidade para 5 lentes objetivas - Lente Objetiva Plan Inf com aumento de 4x/0.10 ∞/- Lente Objetiva Plan Inf com aumento de 10x/0.25 ∞/- Lente Objetiva Plan Inf com aumento de 40x/0.65 ∞/- Lente Objetiva Plan Inf com aumento de 60x/0.85 ∞/- Lente Objetiva Plan Inf com aumento de 100x/1.25 ∞/-. Platina equipada com engrenagem em aço inox e dimensões de 150 x 162mm. Presilhas com suporte para até duas lâminas. Condensador com slot para leituras em contraste de phase, Luz Polarizada e Leitura em Campo Escuro. Ajuste fino e básico com controles bilaterais. Iluminação Kohler com diafragma de íris. Fonte de luz fria LED 5W com vida útil aproximada de 30.000 horas. Frasco de óleo de imersão. Capa de proteção. Cabo de força. Composto com câmera cientifica alta resolução 5.3mp ultrak hd opt5003. Lente auxiliar parfocal 0.50x com ajuste de foco. Sensor ultra-high-definition para aplicação em campo claro e campo escuro. Resolução: 5.3 mega pixels; conexão usb 3.0 super speed com filtro ferrit tamanhos de imagem em pixels: 2560x1922, 1280x960 e 640x480. software com múltiplas licenças e certificação de autenticidade microsoft Windows compatível com sistemas operacionais android, iOS, Linux e Windows ® 7 / 8 / 10 (32 / 64 bits); composição do software: licença múltipla para instalação em mais de um computador sem limites de usuários. Software com licenças para múltiplos usuários com suas configurações pessoais através de senha de acesso. Certificado de qualidade garantindo baixo nível de ruído sem interferências na imagem digitalizada. Garantia de fidelidade de cores na impressão para publicação cientifica e laudos. Modelo de Referência: OPTICAM O400S-T | 440762 | Unidade | 3 | 8516.57 | 25549.71 | SIM | NÃO | Aberto | 42.5829
27 | Pipetador automatico de 0,1 a 100 ml utilizado com pipetas sorológicas para o manuseio de líquidos. Características: Corpo em Abs e cone em polipropileno, resistente a luz Uv; Velocidade de aspiração e dispensação ajustável; Duas opções de dispensa (motor ou gravidade); Bateria Íon-Lítio recarregável; Cone, filtro de 0,45u μm e adaptador de silicone (121°C, 15 psi, 15 min.); Compatível com a maioria das marcas de pipetas sorológicas disponíveis no mercado. Especificações técnicas: Faixa de Volume 0,1 - 100 mL Peso 200 g Filtro de Ptfe 0,45 μm hidrofóbico Bateria 8 horas (Íon-Lítio) Input Ac 100 - 240 V Output 5 V, 1 A Registro Anvisa: Não aplicável. Apresentação: 01 Pipetador; 01 Bateria Íon-Lítio recarregável; 01 Manual de instruções; 01 Filtro Ptfe 0,45 μm; 01 Carregador Bivolt Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente. | 408734 | Unidade | 3 | 1702.88 | 5108.64 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
28 | Raio X Odontologico de Parede: Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo; Cabo de alimentação removível conforme padrão ABNT; Produto com certificado INMETRO; Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Cabeçote com proteção térmica e câmara de compensação, que mantém a sua pressão interna estável e evita o superaquecimento e aumenta a vida útil do equipamento. O ponto focal conta com correto dimensionamento, o que proporciona um feixe de radiação sem distorção. A caixa de comando é fabricada em material especial, com suporte de fixação de controle, o que facilita o acoplamento e reduz os riscos de queda. Seus braços são fabricados em aço com cantos arredondados e articuláveis nas posições vertical e horizontal. Raio-X fixado à parede através de suporte, que garante total estabilitado do aparelho e proteção contra acidentes de manuseio. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo:70kVp. Corrente do tubo: 7mA; Tempo de exposição: 60ms a 3,2s; Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional); Colimador Retangular 30 x 40mm; Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm; Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; Fator de resfriamento: 1:30s; 220V | 421530 | Unidade | 5 | 9217.75 | 46088.75 | SIM | NÃO | Aberto | 46.0887
29 | Resina 3D odontológica para impressão de bases de Prótese Total, com especificações não inferiores a: resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 1180cps (25C); dureza Shore: 87.25; densidade: 1.17 g/ cm3; resistência a flexao: 85.2MPa; modulus Flexural 2049MPa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; monômero residual MMA: 0%; Cor Rosa Claro | 404548 | kilo | 2 | 1884 | 3768 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
30 | Resina 3D odontológica para impressão de bases de Prótese Total, com especificações não inferiores a: resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 1180cps (25C); dureza Shore: 87.25; densidade: 1.17 g/ cm3; resistência a flexao: 85.2MPa; modulus Flexural 2049MPa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; monômero residual MMA: 0%; Cor Rosa Escuro | 404548 | Kilo | 2 | 1683 | 3366 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
31 | Resina 3D odontológica para impressão de restaurações provisórias e temporárias, com especificações não inferiores a: pode ser maquiada e caracterizada com os stains apropriados; resolução de 50 ou 100 mícrons; iscosidade: 498 mPa.S (25C); densidade: 1.11 g/ cm3; dureza Shore: 84.65D; resistência: 82.35 MPa; elasticidade: 1500 MPa; validade: 2 anos, Cor A3 | 404548 | Kilo | 4 | 1559.67 | 6238.68 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
32 | Resina 3D odontológica para impressão de restaurações provisórias e temporárias, com especificações não inferiores a: pode ser maquiada e caracterizada com os stains apropriados; resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 498 mPa.S (25C); densidade: 1.11 g/ cm3; dureza Shore: 84.65D; resistência: 82.35 MPa; elasticidade: 1500 MPa; validade: 2 anos, Cor A1 | 404548 | Kilo | 2 | 1828 | 3656 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
33 | Resina 3D odontológica para prensagem, injeção de ceramicas, ou fundição de metais, com especificações não inferiores a: resolução de 50 mícrons; densidade: 1.1 g/ cm3; dureza Shore: 75D; resistência: 65 Mpa; elasticidade: 850 Mpa; viscosidade: 200 mPa.S (25C); validade de 2 anos, Cor: azul | 404548 | kilo | 2 | 259.31 | 518.62 | SIM | NÃO | Aberto | 0.2
34 | Resina 3D para modelos dentais com alta precisão com especificações não inferiores a: Resolução de 50 a 100 µm; Viscosidade: 230cps; Densidade: 2.3 g/ cm3; Dureza Shore: 79D; Resistência: 75 MPa; Elasticidade: 950 MPa; Resistente a calor e pressão; validade: 2 anos após data de fabricação; cor: Cinza Marfim | 404548 | kilo | 3 | 623.35 | 1870.05 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
35 | Resina para impressão 3D de placas miorrelaxantes, com especificações não inferiores a: viscosidade: 720 cps; densidade: 1.16 g/cm3; resistência: 92.32 Mpa; elasticidade: 2484.98 Mpa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; validade: 2 anos após data de fabricação; cor: transparente | 404548 | kilo | 2 | 632.67 | 1265.34 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
36 | Scanner Odontológico 3D, AutoScan exporta dados STL, Alta compatibilidade com o software e hardware CAD / CAM. Alta precisão de ≤15μm; Velocidade de digitalização de 13s (mordida); 30s (mandíbula); Proporciona escaneamento de textura e cor; Sistema aberto STL, OBJ; Conexão via USB; Tamanho compacto e portátil; Dimensões aproximadas: Altura 26cm; Largura 27cm; Comprimento 42cm | 150513 | Unidade | 1 | 37597.06 | 37597.06 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5%
37 | Sistema a laser para terapia/ laserterapia portátil: laserterapia de baixa intensidade ótica aplicada na reparação tecidual (bioestimulação), analgesia e ação antinflamatória. Alimentação Bateria de Li-Ion 7,4V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total 150 - 180 minutos; Tempo para carga completa 60 – 120 minutos; Alimentação: carregador de bateria Ve: 100-220V~ 50/60Hz e Vs: 9V/1,2 A; Temperatura de operação da bateria: ciclo de carga 0°C – 45°C e descarga -20°C – 60°C; Potência nominal máxima do carregador de bateria 15VA; Classificação elétrica de acordo com a IEC 60601-1 Classe II; Proteção contra choque elétrico de acordo com a IEC 60601-1 Tipo B; Modo de operação do equipamento Contínuo; Material do gabinete ABS; Grau de penetração de acordo com IEC 60529 IPX0; Emissor de luz LASER semicondutor (GaAlAs e InGaAlP); Classe dos LASERs segundo IEC 60825-1 Classe 3R; Potência ótica dos lasers 100mW±20% (660nm e 808nm); Área do feixe LASER de saída no bico da caneta 3mm2; Comprimentos de onda dos LASERs: 660nm±10nm e 808nm±10nm; Software PROG_LSRPORT_DUO V00; Óculos de proteção 02 óculos para profissional (660nm e 808nm); 01 óculos para paciente. | 441158 | Unidade | 4 | 4276 | 17104 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
38 | Sistema plastico de troquelizacao de modelos de arco completo com canaletas para localizacao precisa do troquel e possibilidade de montagem em articulador | 377378 | Unidade | 50 | 48.81 | 2440.5 | SIM | NÃO | Aberto | 0.05
39 | Sistema de avaliação eletrofisiológica da audição. Características gerais: Janela de resposta de 980 ms; ABR 15 para Triagem Neurológica; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 500 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 1000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 2000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 3000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 4000 Hz; ECochG - Eletrococleografia; Exames de Média e Longa Latência (MLR, LLR, MMN,P300); Estimulador de implante coclear; Protocolos de testes CE-Chirp e NB CE-Chirp inclusos; Função de Intensidade de Latêcia; 2 (dois) canais independentes; Banco de dados integrado; Testes pré-programados; Indicação de forma de onda; Gravações de exame (direita/esquerda) independentes; Realização de estímulo alternado; Indica os valores padrão para exames; Atenuador suave; Permite edição de forma de onda durante o exame; Aplicação de filtro digital (durante e após o teste); Mostra curva simples; Adiciona/subtrai curvas; Amplificador de ruídos baixos; Conexão com PC (USB); Compatível com o Noah. Características específicas dos testes: EMISSÃO OTOACÚSTICA POR PRODUTO DE DISTORÇÃO: Faixa de freqüência: 500 a 8000 Hz; Intensidade sonora 30 a 75 dB SPL (70 dB para freqüências abaixo de 6kHz; Diagnóstico automático e detalhado; Exibe dados padrão para o exame; Sonda de alta performance; Parâmetros de exame configuráveis; Sistema de rejeição ao ruído ambiente; Campo para elatórios e comentários. EMISSÃO OTOACÚSTICA TRANSIENTE: Faixa de freqüência: 400 a 4000 Hz; Intensidade sonora 50 a 90 dB SPL; Diagnóstico automático e detalhado; Exibe dados padrão para o exame; Sonda de alta performance; Parâmetros de exame configuráveis; Sistema de rejeição ao ruído ambiente; Campo para elatórios e comentários. AUDIOMETRIA DE RESPOSTA DE TRIAGEM INFANTIL11/01/2022 Automático; Fácil operação; Campo para relatórios e comentários; Tipo de estímulo: Clique; Frequência do estímulo: 93 Hz; Intensidade sonora: 30dBHL. 35 dBHL ou 40 dBHL; Senha de proteção para os parâmetros configurados.POTENCIAL MIOGÊNICO EVOCADO VESTIBULAR: Taxa de VEMP calculada automaticamente; Níveis de estímulos altos de 60 a 100 dB HL; Frequências: 0,5 e 1kHz; Tons automáticos; Tempo de análise -20 a 80 ms. AUDIOMETRIA DE RESPOSTA DEE ESTADO ESTÁVEL: Sistema de detecção de espetro completo; Controle de estímulos completo; Tabela de correção de precisão; Relatórios de compreensão; Compatível com o Noah; 2 canais; Protocolos de teste para crianças e adultos (dormindo e acordados) inclusos; Possibilidade de criação de protocolo pelo usuário; Aumento/redução do limite de rejeição durante o exame. Acessórios Inclusos: CD do software do EP15; CD OtoAccess; CD Software ABRIS; CD Software VEMP; CD Software ASSR; Pré-amplificador EPA; Cabo padrão para eletrodos descartáveis ETB-4; Cabo para eletrodos universais ETU-4; Cabo para eletrodos reutilizáveis ETR-4; Cabo para eletrodos espirais ETS-4; Eletrodo descartável PEG 15 (pacote com 25unidades); Oliva infantil (2 pacotes com 10 unidades); Fone de inserção EarTone; Gel abrasivo (preparação) SPG15; Pasta condutiva TEN20TM; Simulador de exame LBK15; Pacote de gaze; Cabo de força; Cabo USB (2m); Mouse Pad; Manual de operação e utilização; Cabo para Eletrococleografia (ECochG) ETT; Olivas de ouro para Eletrococleografia (ECochG –10 unidades).Conjunto de fones audiométricos TDH-39; Vibrador ósseo B-81; Cabo ótico USB. Similar ao equipamento ECLIPSE EP 25 COMPLETO. | 469449 | Unidade | 1 | 214692 | 214692 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5%
40 | Torno de bancada para polimento e acabamento em geral para ser usado em laboratorios de protese com peso líquido maximo: 9.000 kg. Deve possuir duas velocidades: baixa e alta. com RPM: 1700 em baixa rotação e RPM: 3400 em alta rotação. Voltagem: 110V/220V com chave seletora. Freqüência: 50/60 Hz. | 271511 | Unidade | 2 | 936.11 | 1872.22 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
41 | Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato - sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. - Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza.Painel  comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Insertos que acompanham o produto:G120, G1, G2 e G10-P. Especificações Técnicas: Alimentação: 220 V 50/60 Hz .Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A Fusível: 1A (220 V) Capacidade de líquido no reservatório: 1L Peso Líquido: 4,00 KgPeso Bruto: 5,00 Kg Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg . Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima 80 PSI / Mínima 70 PSIUltrassom - sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. - Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Insertos que acompanham o produto:G120, G1, G2 e G10-P. Especificações Técnicas:Alimentação: 220 V  50/60 Hz . Potência: 60 VAConsumo: 0,43 A Fusível: 1A (220 V) Capacidade de líquido no reservatório: 1L. Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima  80 PSI / Mínima  70 PSI | 437845 | Unidade | 2 | 5290.5 | 10581 | SIM | NÃO | Aberto | 26.4525
42 | Simulador De Dea (desfibrilador Externo Automático). É Similar ao Desfibrilador Externo Automático Real. Software de Treinamento em Português. Indicações Correta da Posição dos Eletrodos. Possibilidades de conectar um alto-falante externo. Ajustes de volume e função de pausa. Possui 09 cenários de situações instalados (selecionados inclusive pelo controle remoto), simulando condições diferentes de casos de parada cardíaca. O Desfibrilador Externo Automático de Treinamento Controle Remoto de acordo com a diretriz da AHA (American Heart Association). Fonte de Alimentação de Energia DC Bivolt. Também Opera com Bateria. Bolsa Nylon. Conectores das pás dos Eletrodos. Eletrodos (3 adulto e 2 criança). Controle remoto. Características do Controle Remoto do Desfibrilador Externo Automático de Treinamento: Seletor de Cenários; Avanço ou Retrocesso do Seletor de Cenários; Inicio da Simulação; Pausa na Simulação; Pré-conexão (ativação da chave); Teste de Irregularidade com a conexão dos eletrodos; Simulador de conexão correta dos eletrodos; Simulador de Movimento; Simulador de ritmo passível de choque; Simulador de um ritmo não passível de choque; Simulador de Função semi ou Totalmente automático; Simulador de Bateria Baixa com carga baixa; Simulador de erros. | 422902 | Unidade | 2 | 1939 | 3878 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
43 | Micromotor odontológico: 35.000 rpm; 45 watts de potência; Bivolt; Utilizado também para desgaste de metal; Torque máximo 300 gf-cm/ 2,94N; Caneta com 4 rolamentos blindados; Controle manual de velocidade; Chave para rotação inversa; Pedal liga/desliga; Sistema overload para proteção de sobrecarga; Garantia: 6 meses. | 442257 | Unidade | 3 | 949.67 | 2849.01 | SIM | NÃO | Aberto | 0.4
44 | Balcão Gaveteiro para clinicas odontológicas com 6 gavetas. Fabricado em MDF cor branca.Espessura: 15mm Puxador lateral com acabamento em alumínio. Corrediças telescopias. Com 6 gavetas Medida aproximada do Móvel: 80cm altura, 50cm largura, 45cm profundidade | 367804 | Unidade | 10 | 1268.23 | 12682.3 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
45 | Biofeedback: Pressão de lábios e de língua. Aparelho portátil para medição de pressão exercida dos lábios superior e inferior sobre um bulbo de ar, ou a pressão exercida pelo dorso ou pela ponta da língua sobre este bulbo de ar posicionado no palato. Objetivos de mensuração e documentação objetivas de pressão de lábios ou de língua, tanto dos treinamentos como das avaliações e motivação terapêutica oferecida pelo biofeedback visual, com a quantificação das performances musculares. O aparelho deve vir acompanhado de manual de instruções, pen drive de instalação, cabo USB de 1 metro, 10 unidades de dispositivo de bulbo de ar, 1 tubo plástico flexível com 120cm e maleta plástica de armazenamento do conjunto. Referência: PLL Pró-Fono | 480154 | unidade | 2 | 4980 | 9960 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
46 | Durômetro. Força de ensaio/mN: 98,07, 245,2, 490,3, 980,7, 1961, 2942, 4903, 9807. Força de ensaio/gf: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000. Lentes objetivas: 10X, 50X (Medição disponível com ambas as lentes). Resolução / Graduação : 0,1μm (Digital). Comprimento máximo de medição: Lentes objetivas 10X: 700 Lentes objetivas 50X: 140μ μm. Mesa manual XY/Cabeçote micrométrico: Analógico; 25×25mm; Graduação: 10 μm. Função de processamento de dados: Função de cálculo de dureza Vickers, Função de cálculo de dureza Knoop, função de julgamento. Sistema de rotação da torre: Manual. Alimentação: Aprox. 60VA 120/220/240V CA. Saída: Interface Digimatic Interface Serial (RS-232C) Interface Centronics | 217698 | Unidade | 1 | 141809.99 | 141809.99 | NÃO | NÃO | Aberto | 0.5%
47 | Fotopolimerizador. Lente Diâmetro 11,7 mm, com revestimento protetor de safira. LEDs montados diretos na ponta ativa sem a interposição de ponta guia. Intervalo de comprimento de onda: Intervalo de comprimento de onda utilizável: 385 – 515nm. Picos de comprimento de onda: 395 – 415nm e 440 – 480nm. Baterias Recarregáveis: Química segura Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) RCR123A; Irradiância Standard - 1000 mW/cm². Alta Irradiância Plus - 1600 mW/cm². Potência Xtra - 3200 mW/cm². Saída - 12VCC a 500mA. Entrada – 100VCA a 240VCA | 410459 | Unidade | 1 | 8387.5 | 8387.5 | SIM | NÃO | Aberto | 41.9375
48 | Fotopolimerizador. Bi-wave;. LEDs montados na ponta ativa com a interposição de ponta guia ou sonda de luz de fibra ótica. comprimento de onda, situados entre 385 e 515nm. Baterias Recarregáveis: Química segura Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4). Irradiância - 1200 mW/cm². Saída - 12VCC a 500mA. Entrada – 100VCA a 240VCA | 410459 | Unidade | 1 | 2521.8 | 2521.8 | SIM | NÃO | Aberto | 0.8
49 | Máquina de escovação: Simulação de escovação/abrasividade. Atende a norma ISO 11609. Características técnicas: Proteções contra sobrecargas de energia; Potência: 360 W; Controlada por CLP industrial; Tela Touch colorida; Retorno automático após quedas de energia; Parada automática após término do teste; Número de ciclos ajustável; 8 estações de escovação independentes; Sem ajuste de curso: 20 mm (or specify); Frequência de escovação ajustável: 0 - 3.3 Hz (0 - 200 por minuto); Tubos de vidro para solução; Aletas internas para movimentação do fluído; Força de escovação ajustável (molas); Pés emborrachados para ajuste de nível e absorção de vibração; Pintura eletrostática branca; Tensão: 110 ou 220 V 50/60 Hz; Sistema de manutenção inteligente; Sem controle térmico; Atende a norma NR 12 e NR10. Proteções padrão internacional. Garantia, suporte técnico e especializado. Modelo de Referência: MEV 5 8 LC | 442286 | Unidade | 1 | 39945 | 39945 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5%
50 | Articulador em alumínio. Sistema imantado de fixacao de placas para colocação e retirada dos modelos. Funções semi-ajustáveis. Distância intercondilar – 105mm. Distância de articulação vertical – 75mm. Mesa incisal com 10° de angulação. Guia côndilar com inclinação de 20°. Peso aproximado: 350g | 283193 | Unidade | 15 | 1066.85 | 16002.75 | SIM | NÃO | Aberto | 0.5
51 | Placas imantadas compativeis com o articulador (item 50) para fixacao de placas para colocação e retirada dos modelos. | 290838 | Unidade | 200 | 153.08 | 30616 | SIM | NÃO | Aberto | 0.12
[5 empty] | VALOR TOTAL | 1154315.5

## Anvisa
ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
2 | Aspirador portátil: aspirador cirúrgico de saliva Aspirador. Voltagem: 127/220V. Capacidade do Frasco de Aspiração: 1.300 ML. Possui válvula Anti Transbordamento.Motor: 1/33 HP. Vazão (Fluxo Livre): 20L/minuto. Peso: aproximadamente 2,5 kg. Itens inclusos: 01 Unidade de aspiração; 01 tubo de sucção; 01 recipiente; 01 Tampa do Recipiente; 01 Conjunto com 3 filtros de ar; 01 Extensão.
3 | Audiômetro clínico de altas frequências: via Aérea, via Óssea e Logoaudiometria; 2 (dois) Canais Independentes; Entrada CD1, CD2, Arquivos de Som; Saída FF1 e FF2; Mascaramento NB, WN, SN e PN (Pediatric Noise); Faixa de frequência: 125Hz à 8.000Hz; Faixa de frequência: 8.000Hz à 20.000Hz (HDA200); -10dB a 120dBHL de Saída; Tom Warble, Pulsátil e Tom Puro; Memória Interna para 500 pacientes. Impressão Direta Via Impressora (USB); ABLB, Stenger, SISI, Fala Binaural Tom em Ruído (Langenbeck), MLD, MLB, MHA, Békésy, Decay, MF; (Multi-Frequência), HLS (Hearing Loss Simulator); Conexão com PC (USB – Software não Incluso); Compatível com o Noah; Fonte de Alimentação bivolt (110/220V). Acessórios Inclusos; Conjunto de Fones Audiométricos DD-45; Fone de alta frequência HDA-200; Vibrador Ósseo B-71; 2 (dois) botões de resposta do paciente APS3; Jogo de Canetas; Bloco de Audiometria; Cabo de Força; Manual de operação e utilização;Cabo de Conexão USB (2 m); Microfone de Retorno EM-400; Arco de Monitor MTH-600.
4 | Equipamento para avaliação da oculomotricidade (teste do impulso encefálico): Interface do PC USB 2.0. Alimentação USB 5VDC ±0,25VDC. Câmera monocular, intercambiável entre o olho esquerdo e direito. Óculos de proteção Moldada, armação flexível com ajuste confortável, áreas de contato de silicone laváveis. Encaixa rostos pediátricos e adultos. Óculos de peso: 40g. Câmera: 32g.Peso combinado: 72g. Calibração Laser montado em óculos com calibração de 5 pontos. Taxa de amostragem 220 Hz. Giroscópio da Unidade de Medição Inercial (IMU) do sensor de rastreamento da cabeça com 6 graus de liberdade. Ganho Ganho instantâneo em 40, 60 e 80 ms – equivalente à bobina de busca escleral método. Gráfico de regressão de velocidade de análise de dados, gráfico de ganho. Modelo de Referência: EyeSee Cam – vHit
5 | Bomba de aspiração de sangue autônoma, para cirurgia, com carrinho de transporte e vaso coletor em plastico. 220 V,Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP; Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal; Rotações: 1.750 rpm; Consumo: Baixo(aproximadamente 341w); Tensão de alimentação: Automática 127/220V; Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V; Compressor: A pistão oscilante; Lubrificação: Isento; Fluxo: 34 litros de ar por minuto(livre); Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(hg); Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado; Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de vidro ; Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada; Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco.
12 | Desfibrilador Externo Automático- portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda “R”. Comando de viva-voz em português. Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules ou fonte externa de 12V. Equipado com: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções. Dimensões aproximadas: 10,5 x 39,0 x 35,0, peso aproximado: 8,2 Kg. Deve possuir assistência técnica nacional. Incluso 1 par de pás adulto e 1 par de pás pediátricas
17 | Eletroestimulador Neuromuscular Portátil: Alimentação: Bateria Alcalina 9Vdc / recarregável Ni-MH 9Vdc; Máxima Potência DC Consumida: 20VA; Timer: 1 min a 60 min ±10%; Modo T.E.N.S. Normal, VIF, VF, Acupuntura, Convencional, Breve-Intenso e BURST; Tipo de Corrente: Simétrica/Balanceada; Número de Canais de Saída: 2 (amplitudes independentes). Intensidade Máxima: 100mA ±20%; Impedância de Carga: 1000 Ohms ±10%;O aumento da impedância implica em diminuição da corrente; Frequência de Repetição dos Pulsos: Normal: 1Hz a 200 Hz ±10%,VIF: 1 Hz a 200 Hz ±10% AUT,VF: 1 Hz a 200 Hz ±10% AUT,Acupuntura: 1 Hz a 10 Hz ±10%,Convencional: 40 Hz a 150 Hz ±10%,Breve-Intenso: 100 Hz a 150 Hz ±10%,BURST: 50 Hz a 150 Hz ±10%. Duração do Pulso: Normal: 50 µseg a 600 µseg ±10%,VIF: 50 µseg a 600 µseg ±10% AUT,VF: 50 µseg a 600 µseg ±10%,Acupuntura: 180 µseg a 250 µseg 10%,Convencional: 50 µseg a 80 µseg ±10%,Breve-Intenso: 150 µseg a 250 µseg ±10%,BURST: 100 µseg a 200µseg ±10%. BURST: 8 Hz ±10%,Modo F.E.S. Sincronizado, Recíproco, Sincronizado,VIF e VF e Recíproco VIF e VF,Tipo de Corrente: Simétrica/Balanceada.Número de Canais de Saída: 2 (amplitudes independentes),Intensidade Máxima: 100mA ±20%,Impedância de Carga: 1000 Ohms ±10%,O aumento da impedância implica em diminuição da corrente.Frequência de Repetição dos Pulsos: 1 Hz a 200 Hz ±10%. Duração do Pulso: 50 µseg a 600 µseg ±10%, Tempo de RISE: 0seg a 10seg ± 10%, Tempo de ON: 0seg a 60seg ± 10%,Tempo de DECAY: 0seg a 10seg ± 10%, Tempo de OFF: 0seg a 60seg ± 10%, Peso do Equipamento sem Acessórios: 0,200 kg, Dimensões (LxAxP): 70x30x130 mm, Temperatura de operação: 10°C a 30°C, Pressão atmosférica de operação: 70 kPa a 106 kPa, Temperatura de Armazenamento e transporte: -20oC a 60oC."
19 | Fotopolimerizador LED Fotopolimerizador Odontológico com Radiômetro incluso. Modo RAMP: Durantes os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este "início suave" da polimerização minimiza o stress da união entre a restauração e o esmalte / dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Intervalo do comprimento de onda: 440 nm - 480 nm. Intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm. RAMP para intensidade total: 5 segundos. Intensidade da luz(potência): 1200 mW/cm2 (pico). Dimensões aproximadas: 22mm diâmetro x 243mm comprimento. Bateria: 2 x 4,2V Lítio - 1200 mAh. Referência: Radii-cal
28 | Raio X Odontologico de Parede: Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo; Cabo de alimentação removível conforme padrão ABNT; Produto com certificado INMETRO; Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. Cabeçote com proteção térmica e câmara de compensação, que mantém a sua pressão interna estável e evita o superaquecimento e aumenta a vida útil do equipamento. O ponto focal conta com correto dimensionamento, o que proporciona um feixe de radiação sem distorção. A caixa de comando é fabricada em material especial, com suporte de fixação de controle, o que facilita o acoplamento e reduz os riscos de queda. Seus braços são fabricados em aço com cantos arredondados e articuláveis nas posições vertical e horizontal. Raio-X fixado à parede através de suporte, que garante total estabilitado do aparelho e proteção contra acidentes de manuseio. Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo:70kVp. Corrente do tubo: 7mA; Tempo de exposição: 60ms a 3,2s; Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional); Colimador Retangular 30 x 40mm; Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm; Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; Fator de resfriamento: 1:30s; 220V
29 | Resina 3D odontológica para impressão de bases de Prótese Total, com especificações não inferiores a: resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 1180cps (25C); dureza Shore: 87.25; densidade: 1.17 g/ cm3; resistência a flexao: 85.2MPa; modulus Flexural 2049MPa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; monômero residual MMA: 0%; Cor Rosa Claro
30 | Resina 3D odontológica para impressão de bases de Prótese Total, com especificações não inferiores a: resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 1180cps (25C); dureza Shore: 87.25; densidade: 1.17 g/ cm3; resistência a flexao: 85.2MPa; modulus Flexural 2049MPa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; monômero residual MMA: 0%; Cor Rosa Escuro
31 | Resina 3D odontológica para impressão de restaurações provisórias e temporárias, com especificações não inferiores a: pode ser maquiada e caracterizada com os stains apropriados; resolução de 50 ou 100 mícrons; iscosidade: 498 mPa.S (25C); densidade: 1.11 g/ cm3; dureza Shore: 84.65D; resistência: 82.35 MPa; elasticidade: 1500 MPa; validade: 2 anos, Cor A3
32 | Resina 3D odontológica para impressão de restaurações provisórias e temporárias, com especificações não inferiores a: pode ser maquiada e caracterizada com os stains apropriados; resolução de 50 ou 100 mícrons; viscosidade: 498 mPa.S (25C); densidade: 1.11 g/ cm3; dureza Shore: 84.65D; resistência: 82.35 MPa; elasticidade: 1500 MPa; validade: 2 anos, Cor A1
33 | Resina 3D odontológica para prensagem, injeção de ceramicas, ou fundição de metais, com especificações não inferiores a: resolução de 50 mícrons; densidade: 1.1 g/ cm3; dureza Shore: 75D; resistência: 65 Mpa; elasticidade: 850 Mpa; viscosidade: 200 mPa.S (25C); validade de 2 anos, Cor: azul
34 | Resina 3D para modelos dentais com alta precisão com especificações não inferiores a: Resolução de 50 a 100 µm; Viscosidade: 230cps; Densidade: 2.3 g/ cm3; Dureza Shore: 79D; Resistência: 75 MPa; Elasticidade: 950 MPa; Resistente a calor e pressão; validade: 2 anos após data de fabricação; cor: Cinza Marfim
35 | Resina para impressão 3D de placas miorrelaxantes, com especificações não inferiores a: viscosidade: 720 cps; densidade: 1.16 g/cm3; resistência: 92.32 Mpa; elasticidade: 2484.98 Mpa; absorção de água: 26.5μg/mm3; solubilidade: <1 μg/mm3; validade: 2 anos após data de fabricação; cor: transparente
37 | Sistema a laser para terapia/ laserterapia portátil: laserterapia de baixa intensidade ótica aplicada na reparação tecidual (bioestimulação), analgesia e ação antinflamatória. Alimentação Bateria de Li-Ion 7,4V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total 150 - 180 minutos; Tempo para carga completa 60 – 120 minutos; Alimentação: carregador de bateria Ve: 100-220V~ 50/60Hz e Vs: 9V/1,2 A; Temperatura de operação da bateria: ciclo de carga 0°C – 45°C e descarga -20°C – 60°C; Potência nominal máxima do carregador de bateria 15VA; Classificação elétrica de acordo com a IEC 60601-1 Classe II; Proteção contra choque elétrico de acordo com a IEC 60601-1 Tipo B; Modo de operação do equipamento Contínuo; Material do gabinete ABS; Grau de penetração de acordo com IEC 60529 IPX0; Emissor de luz LASER semicondutor (GaAlAs e InGaAlP); Classe dos LASERs segundo IEC 60825-1 Classe 3R; Potência ótica dos lasers 100mW±20% (660nm e 808nm); Área do feixe LASER de saída no bico da caneta 3mm2; Comprimentos de onda dos LASERs: 660nm±10nm e 808nm±10nm; Software PROG_LSRPORT_DUO V00; Óculos de proteção 02 óculos para profissional (660nm e 808nm); 01 óculos para paciente.
39 | Sistema de avaliação eletrofisiológica da audição. Características gerais: Janela de resposta de 980 ms; ABR 15 para Triagem Neurológica; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 500 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 1000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 2000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 3000 Hz; ABR 15 para Triagem de Limiar de Neonatal em 4000 Hz; ECochG - Eletrococleografia; Exames de Média e Longa Latência (MLR, LLR, MMN,P300); Estimulador de implante coclear; Protocolos de testes CE-Chirp e NB CE-Chirp inclusos; Função de Intensidade de Latêcia; 2 (dois) canais independentes; Banco de dados integrado; Testes pré-programados; Indicação de forma de onda; Gravações de exame (direita/esquerda) independentes; Realização de estímulo alternado; Indica os valores padrão para exames; Atenuador suave; Permite edição de forma de onda durante o exame; Aplicação de filtro digital (durante e após o teste); Mostra curva simples; Adiciona/subtrai curvas; Amplificador de ruídos baixos; Conexão com PC (USB); Compatível com o Noah. Características específicas dos testes: EMISSÃO OTOACÚSTICA POR PRODUTO DE DISTORÇÃO: Faixa de freqüência: 500 a 8000 Hz; Intensidade sonora 30 a 75 dB SPL (70 dB para freqüências abaixo de 6kHz; Diagnóstico automático e detalhado; Exibe dados padrão para o exame; Sonda de alta performance; Parâmetros de exame configuráveis; Sistema de rejeição ao ruído ambiente; Campo para elatórios e comentários. EMISSÃO OTOACÚSTICA TRANSIENTE: Faixa de freqüência: 400 a 4000 Hz; Intensidade sonora 50 a 90 dB SPL; Diagnóstico automático e detalhado; Exibe dados padrão para o exame; Sonda de alta performance; Parâmetros de exame configuráveis; Sistema de rejeição ao ruído ambiente; Campo para elatórios e comentários. AUDIOMETRIA DE RESPOSTA DE TRIAGEM INFANTIL11/01/2022 Automático; Fácil operação; Campo para relatórios e comentários; Tipo de estímulo: Clique; Frequência do estímulo: 93 Hz; Intensidade sonora: 30dBHL. 35 dBHL ou 40 dBHL; Senha de proteção para os parâmetros configurados.POTENCIAL MIOGÊNICO EVOCADO VESTIBULAR: Taxa de VEMP calculada automaticamente; Níveis de estímulos altos de 60 a 100 dB HL; Frequências: 0,5 e 1kHz; Tons automáticos; Tempo de análise -20 a 80 ms. AUDIOMETRIA DE RESPOSTA DEE ESTADO ESTÁVEL: Sistema de detecção de espetro completo; Controle de estímulos completo; Tabela de correção de precisão; Relatórios de compreensão; Compatível com o Noah; 2 canais; Protocolos de teste para crianças e adultos (dormindo e acordados) inclusos; Possibilidade de criação de protocolo pelo usuário; Aumento/redução do limite de rejeição durante o exame. Acessórios Inclusos: CD do software do EP15; CD OtoAccess; CD Software ABRIS; CD Software VEMP; CD Software ASSR; Pré-amplificador EPA; Cabo padrão para eletrodos descartáveis ETB-4; Cabo para eletrodos universais ETU-4; Cabo para eletrodos reutilizáveis ETR-4; Cabo para eletrodos espirais ETS-4; Eletrodo descartável PEG 15 (pacote com 25unidades); Oliva infantil (2 pacotes com 10 unidades); Fone de inserção EarTone; Gel abrasivo (preparação) SPG15; Pasta condutiva TEN20TM; Simulador de exame LBK15; Pacote de gaze; Cabo de força; Cabo USB (2m); Mouse Pad; Manual de operação e utilização; Cabo para Eletrococleografia (ECochG) ETT; Olivas de ouro para Eletrococleografia (ECochG –10 unidades).Conjunto de fones audiométricos TDH-39; Vibrador ósseo B-81; Cabo ótico USB. Similar ao equipamento ECLIPSE EP 25 COMPLETO.
41 | Ultrassom odontológico com jato de bicarbonato - sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. - Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza.Painel  comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Insertos que acompanham o produto:G120, G1, G2 e G10-P. Especificações Técnicas: Alimentação: 220 V 50/60 Hz .Potência: 60 VA. Consumo: 0,43 A Fusível: 1A (220 V) Capacidade de líquido no reservatório: 1L Peso Líquido: 4,00 KgPeso Bruto: 5,00 Kg Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg . Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima 80 PSI / Mínima 70 PSIUltrassom - sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. - Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.- Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. Insertos que acompanham o produto:G120, G1, G2 e G10-P. Especificações Técnicas:Alimentação: 220 V  50/60 Hz . Potência: 60 VAConsumo: 0,43 A Fusível: 1A (220 V) Capacidade de líquido no reservatório: 1L. Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima  80 PSI / Mínima  70 PSI
43 | Micromotor odontológico: 35.000 rpm; 45 watts de potência; Bivolt; Utilizado também para desgaste de metal; Torque máximo 300 gf-cm/ 2,94N; Caneta com 4 rolamentos blindados; Controle manual de velocidade; Chave para rotação inversa; Pedal liga/desliga; Sistema overload para proteção de sobrecarga; Garantia: 6 meses.
45 | Biofeedback: Pressão de lábios e de língua. Aparelho portátil para medição de pressão exercida dos lábios superior e inferior sobre um bulbo de ar, ou a pressão exercida pelo dorso ou pela ponta da língua sobre este bulbo de ar posicionado no palato. Objetivos de mensuração e documentação objetivas de pressão de lábios ou de língua, tanto dos treinamentos como das avaliações e motivação terapêutica oferecida pelo biofeedback visual, com a quantificação das performances musculares. O aparelho deve vir acompanhado de manual de instruções, pen drive de instalação, cabo USB de 1 metro, 10 unidades de dispositivo de bulbo de ar, 1 tubo plástico flexível com 120cm e maleta plástica de armazenamento do conjunto. Referência: PLL Pró-Fono
47 | Fotopolimerizador. Lente Diâmetro 11,7 mm, com revestimento protetor de safira. LEDs montados diretos na ponta ativa sem a interposição de ponta guia. Intervalo de comprimento de onda: Intervalo de comprimento de onda utilizável: 385 – 515nm. Picos de comprimento de onda: 395 – 415nm e 440 – 480nm. Baterias Recarregáveis: Química segura Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) RCR123A; Irradiância Standard - 1000 mW/cm². Alta Irradiância Plus - 1600 mW/cm². Potência Xtra - 3200 mW/cm². Saída - 12VCC a 500mA. Entrada – 100VCA a 240VCA
48 | Fotopolimerizador. Bi-wave;. LEDs montados na ponta ativa com a interposição de ponta guia ou sonda de luz de fibra ótica. comprimento de onda, situados entre 385 e 515nm. Baterias Recarregáveis: Química segura Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4). Irradiância - 1200 mW/cm². Saída - 12VCC a 500mA. Entrada – 100VCA a 240VCA